
询价通知书
	项目编号：JY2020019
项目名称：路桥与港航工程学院实训室建设设备采购



南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇二〇年六月

第一章  询价采购邀请

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受路桥与港航工程学院委托，对实训室建设设备采购进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据询价文件要求交回我院。

一、项目内容及预算：

实训室建设设备采购
预算：19.6万元人民币

   二、供应商应具备下列资格条件：
《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供今年内的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，受托人须递交本人在委托单位近3个月的社保缴费单）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

三、总体要求：

供应商应符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，其承担的项目应在院方要求下及时完工，并全部验收合格达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的材料，必须通过认证。

四、 响应文件提交时间、地点：

凡有意参加响应者，请于2020年6月26日前将响应函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，邮件主题为公司名称+项目名称，采购办不接受没有报名确认的询价文件。响应文件2020年6月27日下午14：30前缴纳至南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼217会议室。

五、评审与成交标准：

询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行比较，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选人。询价小组认为响应商的报价明显低于其他有效报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其现场提供合理性书面说明，不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

六、响应保证金：

响应保证金：人民币叁仟圆整(现场收取，现金信封密封好)， 成交后转为履约保证金。未成交的现场退还。

七、响应文件制作要求：    

1、响应文件的密封及标记要求：

供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个文件袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。

2、封面格式为：

    （l）询价编号及项目名称：

    （2）响应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

3、标书正、副本均须胶装，正本份数：1份，副本份数：2份。未按要求装订，作废件处理。

八、现场勘探联系人、采购单位联系方式

现场自行勘探。 采购单位联系人：朱老师     联系电话：025—86115061

九、采购办联系方式   

询价通知书编制：刘老师（女）          联系电话：025—86115873  

办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230室

十、响应文件有效期：响应截止时间后九十天。
第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一、沥青及沥青混合料试验设备

	仪器设备名称
	采购数量
	参数

	摆式摩擦仪
	4
	摆动的力矩：615000g.mm

其中摆重量：1500±30g

摆重心矩：410±5mm

橡胶片对路面的正向静压力：2263g

橡胶片外边缘距摆动中心距离：510mm。
仪器总重：约14Kg左右。
摆头倾斜5°处自由放下到摆动停止的次数，不少于70次。

	固结仪
	3
	固结仪（三联中压固结仪）用于土壤的压缩试验，检测土壤的压力与变形的关系、计算土的单位沉积、压缩指数、回弹指数以及固结系数等。仪器结构简单,操作方便,性能可靠,出力精度高。
技术参数：
1、载荷压力：12.5Kpa-1600Kpa/30cm2，12.5Kpa-800Kpa/50cm2
2、杠杆比载荷臂：12:1
3、固结容器：1Xbeam，2Xbeams，3Xbeams
4、试样面积：30CM2，50CM2
5、仪器结构：钢结构
6、外形尺寸：720ⅹ580ⅹ1200mm

	恒温水槽
	4
	电源电压AC220V50HZ
消耗功率500W
控温范围RT+5~99摄氏度
恒温波动度±0.5摄氏度
跟踪报警±2摄氏度
容积大于30L

	低温恒温水槽
	1
	不锈钢水槽，全喷塑外壳，玻璃盖板，台式结构；
控温范围：（-10~70）℃、精度±0.1℃；
水浴容量：32L，压缩机制冷；
工作电源：220V/50Hz、2000W。

	沥青针入度仪
	2
	升降采用程序控制，电机自动升降对针，多种速度，对针方便。
最大量程：0-60.00mm，测量精度：±0.01mm；
试验时间：开机自动设定为5.00s，也可人为修改其它试验数据；
时间精度：±0.01s；
测温范围：-55.00～125.00℃，控温精度：<±0.05℃；
针质量：2.5g±0.05g，针、砝码、针杆及传感器测杆总质量：100g±0.05g；
存储试验组数：125组；
高亮度照明灯：1个；
计算机接口：1个，打印机接口：1个。

	软化点仪
	4
	测温范围：-50-.00-250.00℃；显示精度：0.01℃；
试验范围：5.00-200.00℃；
试验介质：水或甘油；介质识别：仪器程序自动识别，无需人工选择；
钢球直径：9.53mm，钢球质量：3.5g±0.05g；
烧杯：1000ml
试验方式：自动/手动可供选择；
自动方式：光电扫描，自动识别试样下落情况，自动记录结果并显示平均值；
试样下落：液晶屏显示烧杯及试样钢球下落情况，直观方便；
温度上升：5.00℃±0.5℃/min；
仪器有年月日及24小时电子钟；工作电压：220V/50Hz。

	烘箱
	2
	使用温度范围：+10～250℃，温度分布精度：±2.5%
高湿度、大密度样品的干燥处理
横向风循环结构，利于空气混匀，空间利用率高，干燥速率快。
便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。
专用功能键实现温度设定。
辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

	沥青混合料拌和机
	2
	主要技术参数:
1、拌和容量：20升
2、加热锅温度范围：室温～250℃（任意设定），控温精度：±3℃；
3、拌和时间：1～999秒（任意设定），转速：公转48r/min自转76r/min；
4、功率：4KW，电源电压：220V；
5、外形尺寸：1100X700X1200mm，重量：200KG；
6、环境温度：5～40℃，环境湿度：≦85﹪。

	沥青混合料击实仪
	2
	技术参数：
1、锤重：（4536±9）g
2、击实高度:457±1.5mm
3、击实速度：（60±5）次/分钟
4、设定次数1-999次
5、试模直径：101.6mm
6、电机：370W380V1400转/分
7、外形尺寸：300x640x1540mm，重量：120kg。

	沥青混合料马歇尔稳定度仪
	2
	1、最大荷载：50.00kN。
2、测量范围：0-50.00kN。
3、过载保护功能：荷载值大于50kN时自动保护。
4、垂直变形（流值）：测量范围(0～20)mm。测量误差≤±0.05mm。
5、主机上升速度：(50±5)mm/min。
6、通讯接口：RS232串行通讯口可与计算机通讯。
7、工作电压：AC（220±10%）V，50Hz。
8、环境温度：0℃～60℃。
9、电机功率：550W。
10、重量（净重）：110kg。

	延度仪
	1
	1、水浴温度调节范围：0～50℃；水浴控温精度：±0.1℃
2、最大测定长度：≤1500mm，延度显示精度：0.1mm
3、拉伸速度：50mm/min±2.5mm/min和10mm/min±0.5mm/min两档，也可通过键盘设定其它速度。
4、加热功率：3kW，制冷功率：3.6kW；拉伸电机功率：200W；
5、整机功耗：不大于3700W。
6、工作电源：单相2200V±10%、50HZ
7、采用双水箱设计
8、环境温度：-10℃～+35℃。
9、相对湿度：≤85%。
11、外形尺寸：2320㎜×620㎜×1030㎜（长×宽×高）。


二、检测设备

	仪器设备名称
	采购数量
	参数

	摆式摩擦仪
	4
	摆动的力矩：615000g.mm

其中摆重量：1500±30g

摆重心矩：410±5mm

橡胶片对路面的正向静压力：2263g

橡胶片外边缘距摆动中心距离：510mm。
仪器总重：约14Kg左右。
摆头倾斜5°处自由放下到摆动停止的次数，不少于70次。


三、土工设备
	仪器设备名称
	采购数量
	参数

	固结仪
	3
	固结仪（三联中压固结仪）用于土壤的压缩试验，检测土壤的压力与变形的关系、计算土的单位沉积、压缩指数、回弹指数以及固结系数等。仪器结构简单,操作方便,性能可靠,出力精度高。
技术参数：
1、载荷压力：12.5Kpa-1600Kpa/30cm2，12.5Kpa-800Kpa/50cm2
2、杠杆比载荷臂：12:1
3、固结容器：1Xbeam，2Xbeams，3Xbeams
4、试样面积：30CM2，50CM2
5、仪器结构：钢结构
6、外形尺寸：720ⅹ580ⅹ1200mm


四、质保与服务

1、质保期五年（免费维修五年），质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务，质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

2、服务：中标方须对采购方的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对采购方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。技术培训费用应包含在供货总价中。

第三章 响应文件格式

  注：请响应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应文件

【正/副本】

     项目编号：

项目名称：

响应单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

目 录

请响应单位编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、响应函、响应报价及项目相关文件
1.响应函     

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：
你们路桥与港航学院实训室设备（采购编号为：JY2020019询价文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定报名响应。
1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。
    2．我们接受询价文件的所有的条款和规定。
    3．我们同意按照询价文件的规定，本响应文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。
    4．我们同意提供采购人要求的有关本次询价的所有资料。
    5．我们理解，你们无义务必须接受响应报价最低的响应，并有权拒绝所有的响应。同时也理解你们不承担我们本次响应的费用。
6．如果我们成交，为执行合同，我们将按响应文件有关要求提供必要的履约保证。

响应商名称：              （公章）
                        地址：            邮编：          
                        电话：            传真：          
                        法定代表人（授权代表）签字：        
                        职务：                  
                        日期：                  
2.开标一览表

窗体顶端

 

	响应报价合计
	￥             元整
人民币 (大写)        

	完成时间
	签订合同后以甲方要求为准


响应商(公章) ：
法定代表人（授权代表）签字:
注:        
   1、响应报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容。
   2、响应一览表格式及内容不得自行改动。
 
窗体底端

3．承诺书（具体承诺内容请见第一章资格条件及第二章）

响应文件中未按询价文件要求做出承诺或未见相应承诺书的按废标处理。以下格式仅作为参考：

承   诺  函（格式）

南京交通职业技术学院：

我方在 编号为JY2020019路桥与港航学院实训室设备 的响应过程中，做如下承诺：
一、企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
二、企业参加本次采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录；
三、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
四……
特此承诺！

      法定代表人(负责人）或授权委托人（签字）：                   
      响应商（盖单位公章）：                          

             年     月       日      
二、资格证明文件（见第一章资格条件）

	序号
	询价文件要求的资格证明文件
	响应商提供的资格证明文件

（须标明名称及对应页码）
	是否响应

	1
	营业执照（在营业期限内，提供复印件，原件备查。）
	
	

	2
	法人授权委托书（格式见后）
	
	

	3
	法人身份证明
	
	

	4
	2019年度经审计的企业财务状况报告
	
	

	5
	履行合同所必需的设备及专业技术能力证明
	
	

	6
	三年内未被处罚承诺
	
	

	7
	2019年度依法缴纳税收和社会保障资金的记录
	
	


说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，须放入响应文件中，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

三、相关附表格式

1.法人授权委托书

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

    本授权书宣告：

委托人：                                            

地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名        性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身份证：                联系方式:                    
兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏南京交通职业技术学院组织的（采购编号为JY2020019）路桥与港航学院实训室设备的采购活动，受托人有权在该响应活动中，以我单位的名义签署响应书和响应文件，与询价人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）          

                   法定代表人  （签字）          

     年     月     日

备注：（1）响应商授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理签章报到。非授权代表办理上述事宜，本办公室将拒绝，授权代表需递交本人在委托单位内近3个月的社保缴费单，否则作无效响应处理。（2）响应单位法定代表人直接参加响应的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

2.总公司授权委托书

授权委托书

致南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

    本授权书宣告：

委托单位：                                            

地    址：                      法定代表人：          
受托单位：                            
地    址：                       负责人：          
兹委托我下属公司               合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院组织的（采购编号为JY2020019）路桥与港航学院实训室设备项目的政府采购活动，并授权其以自己的名义独立办理以下事宜：

 1、参加响应活动；2、出席开标会议；3、签订与成交事宜有关的合同；4、负责合同的履行、服务及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；5、由受托单位以自己的名义另行出具授权委托书授权其受托人具体承办上述事宜。

    受托单位在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。 
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）          

                   法定代表人  （签字）          

       年     月     日

备注：本授权书适用于具有法人资格的母公司授权无法人资格的分公司的情况，分公司参加响应必须提供本授权委托书，否则将不能通过符合性筛选。
合同样式

所有合同条款不经甲方许可，乙方无权修改，补充条款请仔细研读。

　　 第四章  政府采购合同专用条款部分
甲方: 
乙方:                             

甲乙双方根据202*年*月**日学院采购编号**********的****（采购人名称及其项目名称）项目****（采购方式）采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

	分包
	采购货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	免  费

质保期
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额：人民币（大写）                              元整。

                      ￥：                               元整

	甲方
	联系人：

固定电话：     移动电话：

	乙方
	联系人： 

固定电话：     移动电话：


1、本合同价款采用 固定总价 方式确定。合同价款中包括的风险范围：

⑴、各类市场价格风险及各类政策性风险；

⑵、环境保护费、检验试验费、临时设施费、机械设备进出场及安拆等措施项目费等；

⑶、作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；

2、风险费用的计算方法：

承包人确定响应报价时已经充分考虑上述全部的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入响应报价，不再单独结算。
   二、交货地点：采购人指定地点
三、验收：甲方按询价文件文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、成交商须根据校方要求按批次送货，送货时间和数量根据校方通知，费用结算按通知采购数量为准，厂家需提供免费送货上门，全部货物安装完毕并验收合格后，10日内付至合同总额的90%；10%作为质量保证金，在质保期履行满1年后留5000.00元作为维保费保证金，其他尾款10日内付清。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同份数

本合同一式八份，中文书写。甲方七份，乙方一份。。

甲方：                               （盖章）
地址：                                         
法定（授权）代表人：                

二〇二〇年   月    日 

乙方：                         （盖章）

地址：                            
法定（授权）代表人：           
二〇二〇年   月    日

户名：                              
开户银行：                                   
账号：                                    

　　

PAGE  
14

